附件：

消毒供应室消毒类耗材明细采购报价表

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 单价 | 用量 | 金额 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗器械中性多酶清洗剂 | 11025 | 桶 |  | 80 |  | 1.产品组成：蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、表面活性剂、缓蚀剂等，含不少于4种生物酶，有效期至少为2年。 2.适用于各类器械的预浸泡、手工清洗、超声清洗以及全自动清洗机清洗。 3.稀释比例：手洗应≥1:200，机洗应≥1:300。 4.液体澄清透明无色、无味，无肉眼可见的沉淀或悬浮颗粒，外观稳定，不接受香型产品。 5.产品符合«T/WSJD002-2019 医用清洗剂卫生要求»中清洗效果的要求 a）对菌血悬液中细菌的去除率大于99.50%；且ATP的下降率大于99.50%，符合去除要求。b）对人工模拟污染物的去除率大于97.00%，符合去除要求。c)对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%；对模拟污染物中淀粉的去除率大80%；对模拟污染物中脂肪的去除率大于60%，符合去除要求。（提供第三方检测报告）。 6.可用于达芬奇机器人手臂清洗。 8.不含荧光增白剂，甲醇含量≦1mg/g，甲醛含量≦0.1mg/g，重金属含量（1%溶液以铅计）<1mg/kg，砷含量（1%溶液以砷计）<0.05mg/kg，液体无菌落数检出，对器械无腐蚀，清洗剂急性经口实际无毒，不引起皮肤变态反应，对皮肤低刺激对细胞内染色体无损伤，满足毒理性要求。 |  |
| 2 | 医用灭菌包装无纺布 | 120cm*120cm | 张 |  | 3000 |  | 1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。 2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。 3.产品有效期不低于36个月。 4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。 5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：120cm*120cm。 |  |
| 3 | 医用灭菌包装无纺布 | 100cm*100cm | 张 |  | 5000 |  | 1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。 2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。 3.产品有效期不低于36个月。 4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。 5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：100cm*100cm。 |  |
| 4 | 医用灭菌包装无纺布 | 80cm*80cm | 张 |  | 3500 |  | 1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。 2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。 3.产品有效期不低于36个月。 4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。 5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：80cm*80cm。 |  |
| 5 | 医用灭菌包装无纺布 | 60cm*60cm | 张 |  | 6500 |  | 1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。 2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。 3.产品有效期不低于36个月。 4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。 5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：60cm*60cm。 |  |
| 6 | 医用灭菌包装无纺布 | 50cm*50cm | 张 |  | 1500 |  | 1.适用于：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌、环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌、过氧乙酸灭菌等各种灭菌方式灭菌因子穿透性合格，提供相关检验报告。 2.灭菌前及灭菌后的贮存寿命，产品有效期经专业机构检测。灭菌后无菌有效期符合WS 310.2医院消毒供应中心相关标准（可达180日）。 3.产品有效期不低于36个月。 4．因需要区分科室，需提供不低于8种颜色，蓝色、粉色、绿色、紫色、蓝白、粉白、绿白、紫白等。 5.全新聚丙烯料生产，不添加碳酸钙，规格：50cm*50cm。 |  |
| 7 | 医疗器械润滑防锈剂 | 22025 | 桶 |  | 15 |  | 1. 产品应为医用水溶性润滑剂；有效期至少为24个月。 2. 产品清澈透明、不分层、无悬浮物、无沉淀、无异味、无色； 3. 使用比例：机洗应≥1:300，手洗应≥1:20； 4.产品不含荧光增白剂，甲醇含量＜1mg/g，甲醛含量＜0.1mg/g，砷含量（1%溶液中以砷计）＜0.05mg/kg，重金属含量（1%溶液中以铅计）＜1mg/kg，对不锈钢、铜、铝、碳钢等各种器械材质的腐蚀级别均为基本无腐蚀，并提供第三方检测报告。 5. 产品低温试验（-10℃）无结晶、无沉淀；高温试验（40℃）不分层、不混浊、且不改变气味，产品表面活性剂降解度应≥90%，产品细菌菌落总数＜100CFU/mL， 6. 多次皮肤接触试验属于极轻微型，不会引起迟发型超敏反应。 |  |
| 8 | 医疗器械除锈剂 | 31025 | 桶 |  | 5 |  | 1.适用于不锈钢手术器械及医疗设备（如清洗消毒器、灭菌器）腔体表面除锈； 2.符合医疗器械质量管理体系 ISO13485 认证。 3.规格：≥2.5L。 |  |
| 9 | 手术器械泡沫保湿剂 | 61005 | 瓶 |  | 5 |  | 1.产品配方含保湿液、水、表面活性剂、生物酶。 2.保湿性能优越，密封后可长达72小时的保湿，泡沫易漂洗。 3.对所有材料均有良好适应性，无腐蚀。 4.用于器械使用后清洗前的预处理，能够有效防止有机污染物干涸，降低清洗难度，提高清洗效果。 5.缓蚀效果良好，保湿的同时能够有效防护器械。 6. 符合《WS 310.1—2016 医院消毒供应中心 管理规范》对清洗耗材的要求。 7.有效期至少为2年。 |  |
| 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌生物指示剂 | B5001--50支/盒 | 支 |  | 800 |  | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合《消毒技术规范》（2002年版）和GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》标准的相关要求； 3.产品应在48小时内出具生物监测结果； 4.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月； 5.产品应为自含式； 6.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 7.产品指示瓶身应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 |  |
| 11 | 过氧化氢低温等离子体灭菌快速生物指示剂（1小时） |  | 支 |  | 800 |  | 1.产品适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果生物监测； 2.产品应符合GB18281.1、GB/T33417和WS/T10009标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性、一致性的相关要求； 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告（检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间、一致性以及有效期）和卫生安全评价报告； 4.产品应在灭菌后1h内出具生物监测结果，阳性对照最快15 min出生物监测结果； 5.产品在说明书要求的储存环境下，有效期应≥18个月； 6.产品应为自含式； 7.产品应为密封式铝箔包装，可避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响； 8.产品指示瓶盖应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌。 |  |
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | PS100 | 个 |  | 200 |  | 1.产品有效杀菌因子及其强度应为：过氧化氢 56%-60% 2.产品有效期应≥12个月 3.产品需适配PS-100X/PS-100XP型过氧化氢低温等离子体灭菌器，可芯片适配。 |  |
| 13 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示卡 | IB0503 | 盒 |  | 25 |  | 1.符合ISO11140-1的四类指示物； 2.带背胶，可以粘贴； 3.颜色由蓝色变为红色； 4.有效期不少于18个月； |  |
| 14 | 标准生物测试包 | BP1321 | 个 |  | 105 |  | 1.产品适用于压力蒸汽灭菌生物监测； 2.产品应符合《消毒技术规范》（2002年版）和GB18281.1-2015《医疗保健产品灭菌生物指示物第1部分:通则》标准的相关要求； |  |
| 15 | 压力蒸汽灭菌快速生物指示剂（1小时） |  | 支 |  | 105 |  | 1、适用于压力蒸汽灭菌效果监测。符合GB18281.1、GB18281.3和ISO11138-1标准中的芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性要求。 2、生物指示剂为自含式，方便使用。 3、1小时内可出具生物监测结果。 4、生物指示剂为本厂家自主生产，非代工，（如果招标有需要，可申请生产记录）。 5、可提供具有CMA的第三方检测报告和卫生安全评价报告。 6、具有灭菌后可变色的标签，其中变色药条与标签信息一体。 7、生产企业通过ISO9001/13485认证。 8.产品有效期≥24个月 |  |
| 16 | B-D预警测试包 | BY1344 | 个 |  | 600 |  | 1.产品检验标准符合GB18282.4-2009对压力蒸汽灭菌第二类化学指示物的要求。 2.产品含有B-D标准测试图和B-D预警测试图，用于压力蒸汽灭菌器冷空气排除和饱和蒸汽穿透效果的监测和预警。 3.有效期不低于24个月。 4.生产企业通过ISO质量体系认证。 |  |
| 17 | 压力蒸汽灭菌爬行式化学指示卡 | IB1001 | 片 |  | 1600 |  | 1.产品检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第五类化学指示物的要求。 2.产品应用于121℃-135℃压力蒸汽灭菌包内化学监测 3.产品所用药片不含铅，通过内部黑色指示物爬行距离监测压力蒸汽灭菌效果 4.产品有效期不低于24个月 5.生产企业通过ISO质量体系认证 |  |
| 18 | 132°C压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 1Y1321 | 盒 |  | 260 |  | 1.用于辅料类指示检测，检验标准符合GB18282.1-2015对压力蒸汽灭菌第四类化学指示物的要求。 2.产品应用于134℃，4min的压力蒸汽灭菌包内化学监测，符合WS310-2016对灭菌参数的要求，产品双面覆膜，且灭菌后膜无损坏、不脱落。 3.产品所指示物为无铅化学指示油墨（提供证明材料）。 4.产品有效期应不低于18个月，外形尺寸：140mm*18mm。 5.生产企业通过ISO质量体系认证。 |  |
| 19 | 压力蒸汽灭菌化学指示标签 | SH-0206/5545 | 卷 |  | 110 |  | 1．适用于压力蒸汽灭菌； 2．适用于多种标签打印机； 3．标签结构：三层不干胶，双联标签； 4．标签尺寸：55mm宽x45mm高； 5．标签间距：3mm； 6．标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 7．标签材质：底纸和中间层为离型纸；表层为铜板纸； 8．模切要求：表层模切一条横线，距顶14mm； 9．出纸方向：标签底部出纸； 10．每卷数量：不少于600张； 11．化学指示物位置：左上角； 12．化学指示物要求：121度10分钟完全变色；121度3分钟不变色；134度2分钟完全变色；134度0.5分钟不变色； 13.与消毒供应中心的灭菌追溯系统实现无缝对接。包括按照医院要求设置打印内容，承担打印系统相关的修改及维护服务，包括打印位置、内容旋转及打印浓度等。 |  |
| 20 | 低温灭菌打印标签 |  | 卷 |  | 20 |  | 1．适用于过氧化氢等离子体灭菌与高水平消毒； 2．不含植物性纤维； 3．适用于多种标签打印机； 4．标签结构：三层不干胶，双联标签； 5．标签尺寸：55mm宽x78mm高； 6．标签间距：3mm； 7．标签两侧底纸宽度：各1.5mm； 8．标签材质：底纸和中间层为离型纸；表层为铜板纸； 9．模切要求：表层模切一条横线，距底14mm； 10．出纸方向：底部出纸； 11．每卷数量：不少于400张； 12.与消毒供应中心的灭菌追溯系统实现无缝对接。包括按照医院要求设置打印内容，承担打印系统相关的修改及维护服务，包括打印位置、内容旋转及打印浓度等。 |  |
| 21 | 耐高温热转印碳带 |  | 卷 |  | 40 |  | 1．适用于高温和低温标签，打印内容灭菌后3年不褪色； 2．适用于多种标签打印机； 3．每卷具备两个纸芯； 4．碳带尺寸：89mm宽，60m长； 5.与消毒供应中心的灭菌追溯系统实现无缝对接。包括按照医院要求设置打印内容，承担打印系统相关的修改及维护服务，包括打印位置、内容旋转及打印浓度等。 |  |
| 22 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 |  | 卷 |  | 300 |  | 1.采用美纹纸为基材，耐高温型压敏胶，具有高初粘力及持粘力。 2.适用于一次性包装材料的封包 （供货方免费提供胶带切割机）。 3. 产品有效期不低于24个月 |  |
| 23 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 |  | 袋 |  | 35 |  | 1.符合GB18282.1的一类指示物； 2.采用合成纸，不吸附过氧化氢； 3.颜色由蓝色变为红色； 4.有效期不少于18个月； 5.生产企业通过ISO9001/13485认证。 |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

报价公司（加盖公章）：

授权代表（签字）：

日期： 年 月 日